CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN NOMBRE DEL EQUIPO

MARCA: MARCA

MODELO: MODELO

ÁREA: ÁREA

CÓDIGO: CÓDIGO

- FIRMA DE APROBACIÓN:

  - Los firmantes del presente documento certifican que han revisado y aprobado el protocolo de calificación para su ejecución. Cualquier modificación al alcance, contenido, metodología o criterios establecidos en este protocolo deberá ser documentada, justificada y aprobada formalmente antes de su implementación por parte de los responsables correspondientes.

| Realizado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Analista Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Martin Agüero / (Coordinador Validaciones) | Fecha |

| Revisado Por: |  |
| --- | --- |
| Nombre Personal (Gerente de Área) | Fecha |

| Aprobado Por: |  |
| --- | --- |
| Noemí Terrero / (Gerente Gestion de Calidad) | Fecha |

- TABLA DE CONTENIDO:

| ACÁPITE | DESCRIPCIÓN |  | PÁG. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firmas de Aprobación |  | 2 |
| 2 | Tabla de Contenido |  | 3 |
| 3 | Objetivo |  | 4 |
| 4 | Alcance |  | 4 |
| 5 | Responsabilidades |  | 4 |
| 6 | Definición y Características del Equipo: |  | 5 |
|  | 6.1 | Requisitos Previos a la Calificación. | 5 |
|  | 6.2 | Descripcion del Equipo. | 5 |
| 7 | Procedimiento de Calificación. |  | 6 |
|  | 7.1 | Proceso – Capacidad | 6 |
|  | 7.2 | Atributos críticos de calidad y/o parámetros críticos del proceso. | 6 |
|  | 7.3 | Automatización y registro. | 7 |
|  | 7.4 | Diseño y consideraciones | 7 |
|  | 7.5 | Documentación. | 8 |
|  | 7.6 | Requisitos adicionales | 8 |
|  | 7.7 | Requisitos de preinstalación | 9 |
|  | 7.8 | Documentación de Soporte. | 9 |
| 8 | Registro de Firmas |  | 11 |
| 9 | Referencias |  | 11 |
| 10 | Anexos |  | 11 |
| 11 | Historial de cambios |  | 11 |

- OBJETIVO:

  - Describir y documentar las actividades requeridas para verificar y evidenciar que la instalación del equipo se ha realizado de acuerdo con las especificaciones del fabricante, los requerimientos del usuario y los procedimientos internos aplicables.

- ALCANCE:

  - Esta calificación aplica a Nombre del Equipo, modelo Modelo, ubicad@ en el área de (Edificio cuarto) de Laboratorios Sued, S.R.L.

- RESPONSABILIDADES:

  - Es Responsabilidad del Analista de Validaciones:

    - Redactar el protocolo de calificación conforme con las regulaciones, guías y procedimientos vigentes aplicables.

    - Revisar las condiciones para la ejecución del protocolo, asegurando que las utilidades y materiales necesarios estén disponibles.

    - Ejecutar las actividades de calificación descritas en el protocolo, siguiendo las instrucciones y criterios de aceptación establecidos.

    - Registrar, verificar y documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas, asegurando la integridad y trazabilidad de los datos generados.

    - Revisar toda la documentación y evidencia generada durante la ejecución del protocolo para garantizar su exactitud, integridad y cumplimiento con los requisitos establecidos.

    - Identificar, documentar y comunicar cualquier desviación, incidencia o resultado fuera de especificación detectado durante la ejecución de la calificación.

    - Redactar el informe final de calificación, incluyendo los resultados obtenidos, las desviaciones identificadas, las acciones implementadas y la conclusión correspondiente.

  - Es Responsabilidad del Coordinador Validaciones:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Instalación del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente de Área:

    - Revisar el protocolo para Calificación de Instalación del equipo.

    - Revisar la documentación resultante de la ejecución del protocolo.

    - Revisar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo.

  - Es Responsabilidad del Gerente Gestión de Calidad:

    - Aprobar el protocolo para Calificación del Instalación del equipo.

    - Aprobar la documentación resultante de la ejecución del protocolo de instalación.

    - Aprobar cualquier reporte de desviación generado durante la ejecución del protocolo de instalación.

- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN:

  - REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACION:

    - Objetivo: verificar que toda la documentación, información técnica y requisitos necesarios para la ejecución de la Calificación de Instalación (IQ) se encuentren disponibles, vigentes y aprobados, asegurando que existen los elementos requeridos para evaluar la adecuación del equipo, su uso previsto y el cumplimiento de los requisitos del usuario y regulatorios aplicables.

| Tabla 6.1-1 | Requisitos Previos de Calificación | Cumple (C)/ No Cumple (NC)/ No Aplica (NA) |
| --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |
| Calificación de Diseño |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Informe de DQ |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Requisitos técnicos |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Identificación del equipo |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Identificación de calibración |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Diagramas eléctricos |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Verificación en SAP |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Manual de Usuario |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Plan de Mantenimiento (Sí aplica) |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Plan de Calibración (Sí aplica) |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |

| Tabla 6.1-2 | Reporte de Desviación |  | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| Termino |  | No. Desviación |  |
| Desviación (Sí aplica) |  |  | ☐ SI ☐ NO ☐ NA |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - DESCRIPCION Y USO PREVISTO DEL EQUIPO (SÍ APLICA):

    - DESCRIPCION:

      - Texto

      - Imagen del equipo

    - USO:

      - Texto

- PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN:

  - DEFINICIÓN USP:

    - IQ es el conjunto documentado de actividades necesarias para establecer que un instrumento se entrega según su diseño y especificación, está correctamente instalado en el entorno seleccionado y que este entorno es adecuado para el instrumento. El IQ se aplica a un instrumento nuevo o que ya era de segunda mano. Para cualquier instrumento que exista en el lugar pero que no haya sido previamente cualificado, o que no cumpla con los estándares actuales del sector, se deben recopilar documentos existentes y realizarse una evaluación de riesgos para determinar el mejor curso de acción.

    - Las partes relevantes de IQ también se aplicarían a un instrumento cualificado que haya sido transportado a otro lugar o que esté siendo reinstalado por otros motivos, como almacenamiento prolongado.

    - Las actividades y documentación típicamente asociadas al IQ son las siguientes.

    - Entrega de instrumentos: Asegúrese de que el instrumento, software, manuales, suministros y cualquier otro accesorio de instrumento lleguen según lo especificado por el usuario y que no sufran daños. Para un instrumento de segunda mano o existente, se deben obtener manuales y documentación.

    - Descripción: Documentar información sobre el instrumento y todos los componentes, incluyendo proveedor(es), modelo(s), número(s) de serie, versión(es) de software y ubicación.

    - Servicios/Instalaciones/Medio Ambiente: Verificar que el lugar de instalación cumpla satisfactoriamente con los requisitos medioambientales especificados por el proveedor.

    - Montaje e instalación: Montar e instalar el instrumento, y realizar cualquier diagnóstico y pruebas preliminares. El montaje e instalación pueden ser realizados por el proveedor, agentes de servicio, ingenieros especializados o personal interno cualificado. Las pruebas de instalación establecidas por los proveedores proporcionan una referencia de referencia valiosa para determinar la aceptación del instrumento. Cualquier evento anormal observado durante el montaje e instalación merece ser documentado. Los paquetes de documentación de IQ adquiridos a un proveedor deben revisarse para asegurar que son aceptables para el usuario antes y después de la ejecución.

    - Instalación de software, red y almacenamiento de datos: Algunos sistemas analíticos requieren la instalación de software en un ordenador cualificado y estar conectado a una red para comunicaciones y almacenamiento de datos en el lugar de instalación. A menudo se requiere la implicación en tecnología de la información con sistemas de laboratorio informatizados.

    - Verificación de instalación: Realizar el diagnóstico y las pruebas iniciales del instrumento tras la instalación. Cuando sea necesario, conecta el instrumento a la red y comprueba su funcionamiento.

  - VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:

    - Objetivo:

      - Vverificar que la identificación del equipo se encuentre correctamente colocada, sea legible y corresponda con la información técnica y documental disponible, garantizando su trazabilidad dentro del sistema de gestión de la planta.

    - Procedimiento:

      - Realizar una inspección visual del equipo.

      - Verificar la presencia y legibilidad de la placa de identificación del fabricante.

      - Confirmar que la información contenida en la placa de identificación coincida con la documentación técnica disponible, según aplique.

      - Verificar los siguientes datos:

  - Nombre del equipo.

  - Fabricante.

  - Marca.

  - Modelo.

  - Número de serie.

  - Código o identificación interna.

      - Registrar la información obtenida en la tabla correspondiente.

      - Documentar cualquier discrepancia identificada durante la verificación.

    - Criterios de Aceptación:

      - La placa de identificación del equipo se encuentra instalada, visible y en buen estado.

      - La información registrada en la placa es legible y coincide con la documentación técnica correspondiente (SAP S4/HANNA).

      - El equipo posee una identificación única que permite su trazabilidad dentro de la organización.

      - La información registrada en la tabla correspondiente es correcta y verificable.

| Tabla 7.2-1 | Verificación de Identificación del Equipo |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículos | Descripción (SAP) | Valor Encontrado (Etq.) |  |
| Fabricante |  |  | ☐ C ☐ NC |
| Marca |  |  | ☐ C ☐ NC |
| Modelo |  |  | ☐ C ☐ NC |
| No. de Serie |  |  | ☐ C ☐ NC |
| Código Interno |  |  | ☐ C ☐ NC |
| Activo Fijo |  |  | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR:

    - Objetivo:

      - Asegurar que todos los equipos e instrumentos de medición utilizados en la calificación estén correctamente identificados y cuenten con su calibración vigente, garantizando la precisión de las lecturas obtenidas.

    - Procedimiento:

      - Identificar cada instrumento requerido para las pruebas de calificación.

      - Inspeccionar la etiqueta de calibración de cada equipo, comprobando que la fecha de vigencia cubra el periodo de la calificación.

      - Anotar en la tabla correspondiente los datos de cada calibración, incluyendo:

      - Nombre del instrumento o equipo.

      - Fabricante y modelo.

      - Número de serie.

      - Fecha de última calibración.

      - Fecha de vencimiento.

      - Código del instrumento o equipo.

      - Recopilar y archivar los certificados de calibración correspondientes para su inclusión en los anexos del informe.

    - Criterio de Aceptación:

      - Todos los instrumentos presentan una etiqueta de calibración vigente que cubra la fecha de realización de la calificación.

      - La información registrada en la tabla correspondiente coincide con los datos de los certificados de calibración.

      - Los certificados originales de calibración están disponibles y correctamente archivados en los anexos del informe.

| Tabla 7.2-1 | Instrumentos De Medición A Utilizar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | Equipos/Instrumento | Codigo | Fecha de Calibración | Numero de Certificado |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN:

    - Objetivo:

      - Confirmar que el equipo ha sido instalado en el área física autorizada, garantizando que el espacio circundante cumple con los requerimientos de diseño, flujos de proceso (personal/materiales) y accesibilidad técnica para su operación, limpieza y mantenimiento seguro, de acuerdo con la documentación de diseño aprobada.

    - Procedimiento:

      - Solicitar el plano arquitectónico o de distribución de planta (Layout) vigente y aprobado del área de [Nombre del Área/Sala].

      - Inspeccionar visualmente la ubicación física del equipo y constatar que se encuentra en la sala/módulo [Número/Código de Sala].

      - Verificar que las distancias perimetrales del equipo permitan la apertura de puertas de paneles eléctricos, acceso a puntos de mantenimiento y remoción de partes críticas sin obstrucciones.

      - Confirmar que la ubicación no interfiera con las salidas de emergencia, flujos de aire del sistema HVAC, ni con los pasillos de tránsito de personal o materiales.

      - Registrar los hallazgos en la tabla correspondiente, anotando el número de plano utilizado, su versión y las observaciones pertinentes.

    - Criterio de Aceptación:

      - El equipo se encuentra instalado en la sala y posición exacta especificada en el plano de distribución de planta vigente: [Código de Documento/Plano, Rev. X]

      - El espacio circundante cumple con los espacios mínimos de mantenimiento requeridos por el fabricante en el manual técnico [Referencia de Manual] (o un mínimo de [X] metros de holgura perimetral).

      - No se identifican interferencias físicas con la infraestructura del área ni riesgos latentes de contaminación cruzada debido a la ubicación.

| Tabla 7.4-1 | Ubicación De Instalación |  |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículos |  | Metodología | Resultado |  |  |
| El equipo debe estar ubicado en el área predefinida en el diseño. |  | A través de una inspección visual, con ayuda del plano arquitectónico. | Se verificó que el equipo se encuentra instalado en la ubicación establecida en los documentos de diseño y distribución de planta aprobados. |  | ☐ C ☐ NC |
| El equipo debe contar con estabilidad. |  |  |  |  |  |
| El equipo debe contar con una holgura suficiente para su operación y mantenimiento. |  | Con una cinta métrica calibrada se debe medir el entorno del equipo para confirmar dicha holgura de trabajo. | A |  | ☐ C ☐ NC |
|  |  |  | W |  |  |
|  |  |  | H |  |  |
| El equipo debe permitir acceso seguro para mantenimiento, calibración y limpieza. |  | Inspección visual. | Se verificó que existe acceso adecuado a los puntos de mantenimiento y calibración. |  | ☐ C ☐ NC |
| El equipo no debe obstruir rutas de evacuación ni áreas de circulación. |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

    - Objetivo:

      - Verificar, a través del sistema SAP, la existencia y correcta creación del plan de mantenimiento preventivo del Nombre del Equipo, asegurando que este se encuentre vigente y cumpla con los lineamientos establecidos por el programa de mantenimiento del Laboratorio Sued, S.R.L.

    - Procedimiento:

      - Acceder al sistema SAP y consultar la orden de mantenimiento asociada al equipo.

      - Confirmar que el plan de mantenimiento preventivo se encuentra creado, aprobado y en estado vigente según corresponda.

      - Revisar que los intervalos de mantenimiento programados estén definidos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los requerimientos internos del Laboratorio Sued, S.R.L.

      - Verificar y registrar en la tabla correspondiente los datos correspondientes a la última calibración y/o servicio efectuado.

      - Conservar como evidencia la documentación del plan de mantenimiento generado en SAP y anexarla al informe final de calificación.

    - Criterio de Aceptación.

      - El equipo debe contar con un plan de mantenimiento preventivo vigente en el sistema SAP.

      - La información registrada en la tabla correspondiente debe ser exacta, completa y corresponder al equipo en evaluación.

      - La evidencia documental de la creación y vigencia del plan de mantenimiento debe estar disponible y anexada en el informe de calificación.

| Tabla 7.5.1 |  | LISTADO DE OPERACIONES REALIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Mantenimiento |  | Fecha de Próximo Mantenimiento |  | Número de Orden |  |
| Ítems | Operaciones |  | Estatus |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| 1 |  |  | □ Cerrado |  | □ C □ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | □ Abierto |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | □ Pendiente |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN:

    - Objetivo:

      - Verificar, mediante inspección visual y revisión documental, que la calibración del Nombre del equipo se encuentra vigente y cumple con los requisitos establecidos por las normas internas y regulatorias aplicables.

    - Procedimiento:

      - Inspeccionar la etiqueta de calibración colocada en el equipo, confirmando que la fecha de vencimiento esté vigente al momento de la ejecución de la prueba.

      - Revisar que la etiqueta contenga información clara y legible: código del equipo, fecha de calibración, fecha de vencimiento y responsable de la calibración.

      - Registrar en la tabla correspondiente los datos de calibración del equipo (código del equipo, fechas de calibración y vencimiento, orden de calibración).

      - Solicitar y verificar la existencia del certificado de calibración correspondiente, confirmando que haya sido emitido en la fecha correspondiente y trazable a estándares nacionales o internacionales.

      - Conservar como evidencia el certificado de calibración y anexarlo al informe de calificación.

    - Criterio de Aceptación.

      - La etiqueta de calibración debe encontrarse vigente, legible y correctamente adherida al equipo.

      - Los datos consignados en la tabla correspondiente deben coincidir con la información oficial del certificado de calibración.

      - El certificado de calibración válido debe estar disponible, vigente y anexado en el informe de calificación.

| Tabla 7.6-1 | Verificación de la Calibración |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizado Por | Fecha de Calibración | Número de Orden | Cumple (C)/ No Cumple (NC)/ No Aplica (NA) |
|  |  |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Fecha Expiración de Calibración | Origen |  |
|  |  | Externo: ☐ Interno: ☐ |  |
| Certificado No.: |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES:

    - Objetivo:

    - Verificar que los componentes principales del Nombre del Equipo se encuentren correctamente instalados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y la documentación técnica disponible.

    - Procedimiento:

      - Consultar el manual del equipo, página del fabricante, listado oficial de piezas y/o documentación técnica alternativa provista por el fabricante.

      - Identificar los componentes principales, piezas y accesorios críticos que conforman el equipo.

      - Realizar una inspección visual y documental para confirmar la correcta instalación, fijación y ubicación de cada uno de los elementos.

      - Verificar que no existan daños físicos, ausencia de partes o desviaciones en la instalación respecto al diseño original.

      - Registrar los resultados de la verificación en la tabla correspondiente, consignando el estatus de cada componente (Cumple/No Cumple).

      - El listado de los componentes principales será incluido como anexo en el informe final, con el propósito de contar con una mayor flexibilidad de trabajo y evitar limitaciones en la extensión del listado.

    - Criterios de Aceptación:

      - Todos los componentes principales del equipo deben estar presentes, instalados y en condiciones adecuadas de funcionamiento.

      - No deben existir piezas faltantes, daños visibles ni desviaciones respecto a la documentación técnica oficial.

      - La tabla correspondiente debe estar completa y reflejar fielmente el estado de cada componente verificado.

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE UTILIDADES Y CONDICIONES AMBIENTALES:

    - Objetivo:

    - Verificar que las utilidades requeridas para el funcionamiento del equipo y las condiciones ambientales del área de instalación cumplen con las especificaciones establecidas por el fabricante y con los lineamientos internos de la organización.

    - Procedimiento:

      - Con base en la información técnica del fabricante, los planos de instalación, la definición del uso previsto y los requerimientos operacionales del equipo, identificar las utilidades y condiciones ambientales aplicables. Verificar, mediante inspección visual, revisión documental y/o medición directa, que cada uno de los parámetros identificados cumple con las especificaciones establecidas. Registrar los resultados obtenidos en las tablas correspondientes.

      - Las utilidades y condiciones ambientales por evaluar deberán definirse específicamente para cada equipo y podrán incluir, según aplique, los siguientes parámetros:

    - Alimentación eléctrica (voltaje, frecuencia, fases y puesta a tierra).

    - Aire comprimido (presión, caudal y calidad).

    - Vapor limpio o vapor industrial (presión, temperatura y caudal).

    - Agua potable, purificada (presión, temperatura, caudal y calidad).

    - Agua helada o sistemas de enfriamiento (temperatura, presión y caudal).

    - Sistemas de vacío (nivel de vacío y capacidad).

    - Gases de proceso.

    - Temperatura ambiental, Humedad relativa.

    - Diferenciales de presión.

    - Iluminación, Niveles de ruido.

    - Rugosidad.

    - Renovaciones de aire o clasificación del área.

    - Cualquier otra utilidad o condición ambiental requerida por el equipo.

      - Los datos crudos serán procesados mediante el módulo de análisis estadístico Nombre de tu herramienta. Dicho proceso generará automáticamente un reporte de resultados, el cual contendrá los parámetros estadísticos, los criterios de aceptación aplicados y el sello de tiempo de ejecución.

Nota 1: si el equipo entrega datos digitales, se deben procesar directamente y descargar la data cruda y anexarla al reporte estadísticos como parte del proceso.

Nota 2: los niveles de iluminación y ruido, fuera de especificación se deben tratar como una desviación menor y solo se deberá notificar al departamento de Seguridad Integral y Gestión de Calidad.

    - Criterios de Aceptación:

      - Las utilidades y condiciones ambientales aplicables al equipo deberán encontrarse disponibles y cumplir con las especificaciones definidas por el fabricante, los requerimientos del usuario y/o los criterios internos establecidos. La información registrada deberá ser completa, correcta y trazable.

      - Cada tabla tendrá sus límites de manera independiente para su evaluación.

| Tabla 7.8-1 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Fase |  | Monofásico ☐ | Bifásico ☐ |  | Trifásico ☐ |  |
| Tiempo de Muestra por Fase |  |  |  |  |  |  |
| Límite |  |  |  |  |  |  |
| Artículos | Voltaje (V) | Corriente (A) |  | Potencia (W) |  |  |
| (1-3/2) – [V] 1 – N – [I] |  |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| (1-2) – [V] 2 – N – [I] |  |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| (2-3) – [V] 3 – N – [I] |  |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |

Nota: en caso de contar con un sistema Trifásico la fórmula que se debe usar para calcular la potencia debe ser la siguiente:

P= 3*V*I* cosφ

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

| Tabla 7.8-2 |  | TEMPERATURA AMBIENTAL - HUMEDAD RELATIVA |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Muestra |  |  |  |  |  |
| Tiempo de Muestra |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de Muestreo |  |  |  |  |  |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Items | Tiempo |  | Temperatura (oC) | Humedad Relativa (%) |  |
| 1 | 15 min. |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 | 30 min. |  |  |  |  |
| 3 | 45 min. |  |  |  |  |
| 4 | 1 hora. |  |  |  |  |
| 5 | 1 hora 15 min. |  |  |  |  |
| 6 | 1 hora 30 min. |  |  |  |  |
| 7 | 1 hora 45 min. |  |  |  |  |
| 8 | 2 horas. |  |  |  |  |
| 9 | 2 horas 15 min. |  |  |  |  |
| 10 | 2 horas 30 min. |  |  |  |  |
| 11 | 2 horas 45 min. |  |  |  |  |
| 12 | 3 horas. |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |

| Tabla 7.8-3 |  | NIVEL DE RUIDO |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Artículos | Punto (A) |  | Punto (B) | Punto (C) |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

| Tabla 7.8-4 |  | NIVEL DE ILUMINACIÓN |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Artículos | Lampara (1) |  | Lampara (2) | Lampara (3) |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN DE RUGOSIDAD (ÁREAS CON CONTACTO CON EL PRODUCTO):

    - Objetivo:

      - Verificar que las superficies del equipo que tienen contacto directo con el producto cumplan con el valor de rugosidad superficial especificado en el diseño, garantizando que sean aptas para el uso previsto y faciliten su limpieza, minimizando el riesgo de retención de producto y contaminación.

    - Procedimiento:

      - Identificar las superficies del equipo que tienen contacto directo con el producto y que requieren verificación de rugosidad.

      - Confirmar que las superficies se encuentren limpias, secas y libres de residuos antes de realizar las mediciones.

      - Realizar las suficientes medidas para obtener resultados robustos y evitar sesgos en los datos.

      - Verificar que el rugosímetro a utilizar cuente con un certificado de calibración vigente.

      - Realizar las mediciones de rugosidad en los puntos definidos en el plano o protocolo de calificación, de acuerdo con el instructivo de operación y limpieza (IT-VAL-0014).

      - Registrar el valor de rugosidad superficial (Ra) obtenido en cada punto evaluado.

      - Comparar los resultados obtenidos con las especificaciones de diseño o con los requisitos establecidos por el fabricante.

      - Realizar un reporte estadístico, para comprender el comportamiento de los datos obtenidos.

      - Anexar los gráficos para una mejor compresión de los datos.

      - Registrar los resultados y documentar cualquier desviación observada.

    - Criterios de Aceptación:

      - Todas las superficies en contacto con el producto deben cumplir con el valor de rugosidad especificado en la documentación de diseño o por el fabricante.

      - Cuando no exista una especificación particular del fabricante, la rugosidad superficial deberá ser Ra ≤ 0.8 µm para las superficies en contacto con el producto.

      - No deben observarse defectos superficiales tales como poros, fisuras, rayaduras profundas, rebabas o imperfecciones que puedan afectar la limpieza, favorecer la retención de producto o comprometer la calidad del proceso.

      - Todos los resultados obtenidos deben quedar documentados en el formato correspondiente.

| Tabla 7.9-4 |  | RUGOSIDAD |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límite |  |  |  |  |  |
| Zonas Identificadas |  |  |  |  |  |
| Artículos | Zona (1) |  | Zona (2) | Zona (3) |  |
| 1 |  |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL TIPO DE ACERO INOXIDABLE MEDIANTE IMÁN

    - Objetivo:

      - Verificar de forma cualitativa que las superficies en contacto con el producto presentan un comportamiento magnético compatible con el acero inoxidable (AISI 316L).

    - Procedimiento:

      - Identificar las superficies del equipo que tienen contacto directo con el producto.

      - Utilizar un imán permanente de intensidad conocida (preferiblemente de neodimio).

      - Acercar el imán a cada una de las superficies a inspeccionar, evitando golpes o rayaduras.

      - Observar y registrar el comportamiento del material frente al campo magnético.

      - Documentar los resultados en el formato correspondiente.

    - Criterio de aceptación:

      - Las superficies fabricadas en acero inoxidable (AISI 316L) no deben presentar una atracción magnética significativa o deberán presentar únicamente una atracción débil, atribuible al proceso de fabricación (soldadura, conformado en frío).

      - Cualquier atracción magnética fuerte deberá investigarse y compararse con los certificados de materiales (MTC) o mediante un ensayo de identificación positiva del material (PMI).

  - VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

    - Objetivo:

      - Verificar que el equipo cumple con los lineamientos generales de seguridad industrial establecidos por el fabricante y por las políticas de Laboratorios Sued, S.R.L., asegurando que se encuentren implementadas las medidas necesarias para la prevención de riesgos eléctricos, mecánicos, térmicos o de operación durante el uso del equipo.

    - Procedimiento:

      - Realizar una inspección visual del equipo y del área de instalación para confirmar la presencia de los elementos de seguridad industrial indicados en la tabla correspondiente.

      - Verificar la existencia y correcta instalación de protecciones eléctricas (tierra física, fusibles, breakers, sistemas de parada de emergencia).

      - Confirmar la existencia de señalizaciones de advertencia, etiquetas de seguridad y accesos libres a los dispositivos de emergencia.

      - Revisar la disponibilidad de documentación o instructivos de seguridad, incluyendo procedimientos de operación segura, limpieza y mantenimiento.

      - Confirmar que los operadores asignados han sido entrenados en el uso seguro del equipo y en los procedimientos de emergencia.

      - Registrar los resultados de la verificación en la tabla correspondiente y adjuntar evidencia fotográfica o documental.

    - Criterios de Aceptación:

      - Todas las medidas de seguridad física y operativa del equipo se encuentran implementadas y en condiciones funcionales.

      - Los dispositivos de protección eléctrica y mecánica operan correctamente.

      - Las señalizaciones de advertencia son visibles, legibles y están ubicadas en los puntos requeridos.

      - Los instructivos y registros de capacitación del personal se encuentran disponibles y vigentes.

      - La información registrada en la tabla correspondiente es completa, correcta y cuenta con la evidencia de respaldo correspondiente.

| Tabla 7.10.1 |  | SEGURIDAD INDUSTRIAL | Cumple (C)/ No Cumple (NC)/ No Aplica (NA) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| Presión | Existen alarmas, válvulas o sistema de seguridad para evitar sobrepresión. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Peligros Eléctricos | Los cables de la máquina están en buenas condiciones sin cables expuestos o pelados. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existen conexiones a tierra. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existen señales que indiquen peligros eléctricos. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Los cables están instalados de manera ordenada para reducir el riesgo de tropiezo y de desconexión. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Materiales Químicos Peligrosos | Existe el punto de bloqueo y el dispositivo para el bloqueo de las energías contenidas en el equipo (eléctricas, neumáticas etc.). |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existe la MSDS sobre las condiciones de seguridad que se deben tener con estos productos. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existe un PBO sobre el manejo de estos productos. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existe un kit de derrame para casos de emergencia. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | El riesgo tóxico es controlado. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Equipos de Protección Personal (EPP) | El riesgo biológico es controlado. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existe un sistema de señalización que indique el uso de los equipos de protección personal cuando sea necesario. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | ¿El EPP requerido para hacer la tarea está disponible? |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Sistemas de Emergencia | Se puede utilizar fácilmente los equipos de protección personal mientras se opera el equipo. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existen controles de emergencia en el sistema fácilmente visibles y asequibles por el operador. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Ambiente Físico | Existen luces de emergencia en el equipo fácilmente visibles por parte del operador. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Existe el espacio adecuado para la operación del sistema. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Todas las partes del sistema están sujetas a su superficie. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Guardas de Maquinas | Existen señales de riesgo en los lugares que sea necesario. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | ¿Se realizó una evaluación de guardas maquina? |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | ¿Todos los peligros identificados están rotulados con avisos o etiquetas? |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Partes Calientes | Las partes en movimiento están aisladas. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | ¿Todas las partes calientes han sido identificadas? |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
|  | Las partes calientes están aisladas. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Código de Colores | Las redes de los sistemas de apoyo están pintadas de acuerdo con los códigos de colores definidos, identificando el fluido que contienen y/o cuentan con flechas que indican el sentido de flujo. |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |
| Calidad del Aire | ¿El equipo genera alguna descarga libre de vapores o particulado? |  | ☐ C ☐ NC ☐ NA |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  | No Aplica ☐ |  |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS:

    - Objetivo:

      - Verificar que toda la documentación técnica, administrativa y de soporte relacionada con el equipo se encuentra disponible, vigente y debidamente aprobada, garantizando la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de calidad establecidos por Laboratorios Sued, S.R.L.

    - Procedimiento:

      - Identificar la documentación aplicable al equipo, incluyendo, pero no limitada a:

- Manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM).

- Plan de mantenimiento preventivo.

- Plan de mantenimiento correctivo.

- Protocolos e informes de calificación previos.

- Instructivos de operación y limpieza.

- Bitácora de Uso y Limpieza.

      - Revisar que cada documento esté vigente, firmado y controlado conforme al sistema de gestión documental de Laboratorios Sued, S.R.L.

      - Registrar las referencias documentales verificadas en la Tabla 7.10-1, indicando título, código, número de revisión, fecha de emisión y estatus de aprobación.

      - Anexar copias o referencias digitales de los documentos relevantes en los anexos del informe de calificación.

    - Criterios de Aceptación:

      - Todos los documentos requeridos se encuentran disponibles, vigentes y aprobados por las áreas responsables.

      - La información registrada en la Tabla 7.10-1 es correcta, completa y trazable.

      - La documentación de respaldo está archivada o referenciada adecuadamente en el informe de calificación.

| Tabla 7.10-1 |  | RESUMEN DE CALIFICACIÓN |  |  | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice | Especificaciones |  | No. de Documento | Versión o Fecha |  |
| 1 | Manual de Operación del equipo |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 2 | Instructivo de Operación y Limpieza |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 3 | Procedimiento Calibración de Equipos |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 4 | Procedimiento Mantenimiento preventivo |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 5 | Procedimiento Mantenimiento correctivo |  |  |  | ☐ C ☐ NC |
| 6 | Bitácora de Uso |  |  |  | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

  - RESUMEN:

    - Objetivo:

      - Presentar de manera consolidada los resultados obtenidos durante la ejecución de la calificación, a fin de confirmar que el equipo cumple con los requisitos técnicos y operativos definidos en el protocolo, y que es adecuado para su uso previsto.

| Tabla 7.11-1 | RESUMEN DE CALIFICACIÓN | Cumple (C)/ No Cumple (NC) |
| --- | --- | --- |
| Índice | Especificaciones |  |
| 1 | Evaluación de Suplidores | ☐ C ☐ NC |
| 2 | Verificación de Identificación del Equipo | ☐ C ☐ NC |
| 3 | Verificación de Los Instrumentos de Medición | ☐ C ☐ NC |
| 4 | Verificación de La Ubicación de Instalación | ☐ C ☐ NC |
| 5 | Verificación de Mantenimiento Preventivo | ☐ C ☐ NC |
| 6 | Verificación de Calibración | ☐ C ☐ NC |
| 7 | Verificación de Componentes Principales | ☐ C ☐ NC |
| 8 | Verificación de Utilidades y Condiciones Ambiéntales | ☐ C ☐ NC |
| 9 | Verificación de Seguridad Industrial | ☐ C ☐ NC |

| CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumple ☐ |  |  | No Cumple ☐ * |  |  | No Aplica ☐ |
| * Número de Desviación: |  |  |  |  | Estatus |  | Cerrada ☐ No Cerrada ☐ |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  | FECHA |  |  |
| Realizado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| Verificado Por: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |

- REGISTRO DE FIRMAS:

    - El personal relacionado en la calificación de este equipo debe firmar en la siguiente tabla.

| NOMBRE | DEPARTAMENTO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |

- REFERENCIAS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 9.1 | (1058) CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS |
| 9.2 | EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINES & HEALTHCARE |
| 9.3 | EU GMP ANNEX 15 3.4; ISPE BASELINE VOL. 5 6.3 |
| 9.4 | ASME BPE (BIOPROCESSING EQUIPMENT) |
| 9.5 | EHEDG (EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP) |

- ANEXOS:

| SECCIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| 10.1 |  |
| 10.2 |  |
| 10.3 |  |
| 10.4 |  |

- HISTORIAL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | FECHAS | CAMBIOS |
| --- | --- | --- |
| ## | DD/Mmm/AAAA | - Creación del documento por solicitud #SC-AA/AA-AAA. |